1、 DSC差示扫描量热分析仪
配置：
1. DSC主机：1台，含仪器安装校正包；
2. 比热用蓝宝石标样：1套
3. 软件：全套操作和分析软件，具有比热、纯度、一键自动分析、正弦调制DSC、氧化诱导期自动终止等软件功能。
4. 样品压样机：1套。
5. 内置电子质量流量计：1套	
6. 全自动进样器：1套
7.-90℃机械制冷系统：1套
7. 样品铝盘：带盖，不低于100套
8. 智能液晶触摸屏：1个
9. 品牌电脑：1台
技术参数：
1. 炉体和传感器：纯银炉体或铂铱（耐腐蚀性强）。
2. 测试原理和温度范围：热流型DSC，涵盖-90℃～500℃（配置机械制冷系统，非液氮制冷系统，且机械制冷装置可使DSC降至-90℃或更低）
3. 温度准确度：≤±0.1℃
4. 温度精度：≤±0.02℃
5. 焓值（量热）精度：≤±0.1%
6. 量热分辨率：≤0.1μW
7. 升温速率（全量程范围内线性可控）：0.01~100℃/min、
8. 自动进样器要求：配备不少于20位以上的自动进样器。
9. 电脑要求：不低于I5-12500/16G内存/1TB硬盘/含光驱/WIN10专业版系统+23.8显示屏。


2、 TMA热机械分析仪
配置：
1. 主机1台
2. 主机配置彩色触摸屏 1个；
3. 内置电子质量流量计：1套；
4. 液氮制冷系统：1套；
5. 夹具至少包含：平探头1个，穿刺探头1个，宏膨胀探头1个，压缩样品支架1个，三点弯曲夹具1套，拉伸夹具1套。
6. 膨胀系数标样：铝柱，1套；
7. 温度标样1套；
8. TMA软件：全套操作和分析软件，具有计算线性膨胀系数、玻璃化转变温度、膨胀/收缩率和自动分析等软件功能。
9. 配套用电脑1台
技术参数：
1. 可实现全程温度范围：-150oC～1000oC；
2. 最小力：0.001N；最大力：1N
3. 位移分辨率（±2.5mm范围内）：≤1.25nm
4. 线性升温速率：0.01~50℃/min
5. 最大样品厚度（压缩模式）：≥20mm
6. 最大样品厚度（拉伸模式）：≥20mm
7. 电脑要求：不低于I5-12500/16G内存/1TB硬盘/含光驱/WIN10专业版系统+23.8显示屏。




3、 1800℃管式炉（高温管式炉）参数
配置：
设备主体                   1台
刚玉管（Φ60*800mm）      3根
石英管（Φ60*600mm）      3根
氧化铝坩埚（100*40*18mm） 5个
不锈钢密封法兰             1套
机械压力表                 1个

技术参数：
1、 测试温区：单温区；
2、 长期使用温度：≥800℃；
3、 最高使用温度：≥1600℃；
4、 建议升温速率：≤10℃/min；
5、 加热元件：硅钼棒；
6、 加热区长度：≥100mm；
7、 炉管：刚玉管，尺寸≥Φ50；
8、 实际压强：≤2Pa；
9、 温控系统：PID自动控温系统，智能化≥30段可编程控制；
10、 控温精度：±1℃及以内。







4、 前开门式双节单面双工位手套箱（前窗开启式除水除氧循环手套箱）参数
配置：
手套箱          1台
橡胶手套        2副
带馈通插线板    1套
氧分析仪        1个
小仓托盘        1个
小过渡仓托盘    1个
真空泵          1个

技术参数：
1、 手套箱腔体
· 腔室尺寸：≥2400(L)x750mm(W)x900mm(H)
· HEPA粉尘过滤器：2个（0.3μm，1个气体入口和1个气体出口），过滤颗粒>0.3μm
2、 前级室过渡仓
· 形状：圆柱形，304不锈钢，与手套箱连接，大过渡仓采用触摸屏自动操作，小过渡仓采用手动阀门控制
· 材料：阳极氧化铝材料，过渡仓内有可滑动托盘
· 托盘：不锈钢，可左右自由移动
· 真空度：≤-0.1MPa（大，小过渡仓要求抽真空，带显示）
3、 气体净化系统
· 自动再生功能（PLC自动控制再生过程）
· 净化柱容器材料：304不锈钢
· 除氧材料：铜触媒5kg
· 除水材料：分子筛5kg
· 水氧指标：<1ppm
· 循环风机：集成风机流量≥80m3/h，可根据水氧含量变频调节
4、 控制系统
· 水分析仪：测量范围MAX.1000ppm
· 氧分析仪：测量范围MAX.1000ppm
· 控制系统：PLC+触摸屏
· 压力控制：工作压力±10mbar内可自由设定，超出±12mbar系统自动保护
5、 产品尺寸及配置
· 工位形式：单面双工位
· 手套口：铝合金，O型圈密封
· 手套：丁基橡胶，厚度≥0.4mm，直径8英寸，长度32英寸
· 真空泵：流量≥8m3/h，极限真空度≤2x10-3mbar，可手动或通过PLC启动
6、 有机溶剂吸附器
· 内置式或外置式：填充活性炭









5、 电池测试系统（八通道电池测试仪）参数

配置：
测试仪         20台
测试线         160根
扣电测试夹具   160套
技术参数：
1、 基本参数：
· 电压测量范围：充电10mV～5V，放电0V～5V；最低放电电压0V
· 电流量程范围：2μA~100mA
· 输入阻抗：≥1MΩ
· 通道数量：独立8通道
2、 测试精度：
· 分辨率：AD ≥16bit，DA ≥12bit
· 电压/电流精度：±0.02%~±0.05%FS
· 电流响应时间：≤15ms
· 数据记录频率：≤10Hz
· 充放电转换时间：≤50ms
· 最小记录间隔：≤100ms
3、 测试功能：
· 充电模式：恒流充电、恒压充电、恒功率、直流内阻、倍率充电
· 放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电
· DCIR测试：支持
· 循环次数：≥50000
· 嵌套循环：5层
6、 电池温度循环试验机（高低温循环试验箱）参数

配置：
电池温度循环试验机  1台
托盘                3个
胶塞                2个

技术参数：
1、 应用范围：用于电池组安全测试，模拟高温、低温环境变化下的安全性能；
2、 温度范围：-70～+150℃；
3、 有效容积：≥100L；
4、 温度波动度：≤±0.5℃；
5、 温度偏差：≤±2.0℃；
6、 温度均匀度：≤±2.0℃；
7、 升温速率：-40℃→+75℃，3~5℃/min 全程平均（非线性空载，测试环境温度 ≤25℃）；
8、 降温速率：+75℃→-40℃，1~3℃/min 全程平均（非线性空载，测试环境温度 ≤25℃）。








7、 电化学工作站（交流阻抗测试仪）参数

配置：
电化学工作站    1台
电源线          1条

技术参数：
· 结构：2/3/4 电极结构；
· 最大电位范围：不小于±6.5V；
· 最大电流范围：不小于±250mA；
· 槽压：不小于±13V；
· 电位仪上升时间：< 1μs；
· 恒电位仪带宽：1MHz（-3dB）；
· 所加电位准确度：≤±2mV，±0.01%满量程；
· 测量电流范围：±10pA 至 ±0.25A。
· 参比电极输入带宽：10MHz；
· ADC分辨率：16 位分辨；
· i-t 的最小采样间隔：≤0.1ms；
· 交流阻抗：10μHz~ 3MHz；
· 可测量功能（30+种）：包含CV、LSV、EIS、GITT等。






8、 比表面积及微孔分析仪（微孔分析仪）参数

配置：
仪器主机               1台
机械真空泵             1台
杜瓦杯（3L）           1个
真空原位脱气炉         1个
减压阀                 3个
微孔标样               1瓶
样品管(5 mL含填充棒)   12套
样品管架               1个
恒温水浴系统           1套
样品管清洗器           1套

技术参数：
1、 测试范围：比表面积0.0005 m2/g以上，孔径0.35 nm-500 nm；
2、 测试精度：BET比表面积测试RSD≤1.0%，平均孔径（微孔）重复精度≤0.02 nm；
3、 测试气体：非腐蚀性气体（如N2、Ar、H2、CO2等）；
4、 测试通量：≥3个微孔站；
5、 分析模型：BET比表面积，BJH法孔容孔径分布，吸附热理论模型等；
6、 真空系统：配备机械真空泵和涡轮分子泵；
7、 脱气温度：室温至400℃，精度优于±0.5℃；
8、 脱气防抽飞：具有脱气防抽飞功能；
9、 饱和蒸汽压测试：具有饱和蒸汽压测试站，可实时测试。。

9、 [bookmark: _GoBack]真密度测试仪参数

配置：
真密度测试仪主机    1台
专用分析软件        1套
减压阀              1个
电源线              1根
通讯线              1根
样品池              2支
标准铝柱            1个
校验瓷球            3个

技术参数：
1、 测试内容：真密度、孔隙率；
2、 测试精度：精确度≤±0.04% ，重复性≤±0.02% ，分辨率≤0.0001 g/mL；
3、 测试方法：气体膨胀法；
4、 测试通量：≥1站。

