- DSC差示扫描量热分析仪

配置：

- DSC主机：1台，含仪器安装校正包；

- 比热用蓝宝石标样：1套

- 软件：全套操作和分析软件，具有比热、纯度、一键自动分析、正弦调制DSC、氧化诱导期自动终止等软件功能。

- 样品压样机：1套。

- 内置电子质量流量计：1套

- 全自动进样器：1套

7.-90℃机械制冷系统：1套

- 样品铝盘：带盖，不低于100套

- 智能液晶触摸屏：1个

- 品牌电脑：1台

技术参数：

- 炉体和传感器：纯银炉体或铂铱（耐腐蚀性强）。

- 测试原理和温度范围：热流型DSC，涵盖-90℃～500℃（配置机械制冷系统，非液氮制冷系统，且机械制冷装置可使DSC降至-90℃或更低）

- 温度准确度：≤±0.1℃

- 温度精度：≤±0.02℃

- 焓值（量热）精度：≤±0.1%

- 量热分辨率：≤0.1μW

- 升温速率（全量程范围内线性可控）：0.01~100℃/min、

- 自动进样器要求：配备不少于20位以上的自动进样器。

- 电脑要求：不低于I5-12500/16G内存/1TB硬盘/含光驱/WIN10专业版系统+23.8显示屏。

- TMA热机械分析仪

配置：

- 主机1台

- 主机配置彩色触摸屏 1个；

- 内置电子质量流量计：1套；

- 液氮制冷系统：1套；

- 夹具至少包含：平探头1个，穿刺探头1个，宏膨胀探头1个，压缩样品支架1个，三点弯曲夹具1套，拉伸夹具1套。

- 膨胀系数标样：铝柱，1套；

- 温度标样1套；

- TMA软件：全套操作和分析软件，具有计算线性膨胀系数、玻璃化转变温度、膨胀/收缩率和自动分析等软件功能。

- 配套用电脑1台

技术参数：

- 可实现全程温度范围：-150oC～1000oC；

- 最小力：0.001N；最大力：1N

- 位移分辨率（±2.5mm范围内）：≤1.25nm

- 线性升温速率：0.01~50℃/min

- 最大样品厚度（压缩模式）：≥20mm

- 最大样品厚度（拉伸模式）：≥20mm

- 电脑要求：不低于I5-12500/16G内存/1TB硬盘/含光驱/WIN10专业版系统+23.8显示屏。

- 1800℃管式炉（高温管式炉）参数

配置：

- 设备主体                   1台

刚玉管（Φ60*800mm）      3根

石英管（Φ60*600mm）      3根

氧化铝坩埚（100*40*18mm） 5个

- 不锈钢密封法兰             1套

- 机械压力表                 1个

技术参数：

- 测试温区：单温区；

- 长期使用温度：≥800℃；

- 最高使用温度：≥1600℃；

- 建议升温速率：≤10℃/min；

- 加热元件：硅钼棒；

- 加热区长度：≥100mm；

- 炉管：刚玉管，尺寸≥Φ50；

- 实际压强：≤2Pa；

- 温控系统：PID自动控温系统，智能化≥30段可编程控制；

- 控温精度：±1℃及以内。

- 前开门式双节单面双工位手套箱（前窗开启式除水除氧循环手套箱）参数

配置：

- 手套箱          1台

橡胶手套        2副

带馈通插线板    1套

氧分析仪        1个

小仓托盘        1个

小过渡仓托盘    1个

- 真空泵          1个

技术参数：

- 手套箱腔体

- 腔室尺寸：≥2400(L)x750mm(W)x900mm(H)

- HEPA粉尘过滤器：2个（0.3μm，1个气体入口和1个气体出口），过滤颗粒>0.3μm

- 前级室过渡仓

- 形状：圆柱形，304不锈钢，与手套箱连接，大过渡仓采用触摸屏自动操作，小过渡仓采用手动阀门控制

- 材料：阳极氧化铝材料，过渡仓内有可滑动托盘

- 托盘：不锈钢，可左右自由移动

- 真空度：≤-0.1MPa（大，小过渡仓要求抽真空，带显示）

- 气体净化系统

- 自动再生功能（PLC自动控制再生过程）

- 净化柱容器材料：304不锈钢

- 除氧材料：铜触媒5kg

- 除水材料：分子筛5kg

- 水氧指标：<1ppm

- 循环风机：集成风机流量≥80m3/h，可根据水氧含量变频调节

- 控制系统

- 水分析仪：测量范围MAX.1000ppm

- 氧分析仪：测量范围MAX.1000ppm

- 控制系统：PLC+触摸屏

- 压力控制：工作压力±10mbar内可自由设定，超出±12mbar系统自动保护

- 产品尺寸及配置

- 工位形式：单面双工位

- 手套口：铝合金，O型圈密封

- 手套：丁基橡胶，厚度≥0.4mm，直径8英寸，长度32英寸

- 真空泵：流量≥8m3/h，极限真空度≤2x10-3mbar，可手动或通过PLC启动

- 有机溶剂吸附器

- 内置式或外置式：填充活性炭

- 电池测试系统（八通道电池测试仪）参数

配置：

测试仪         20台

测试线         160根

扣电测试夹具   160套

技术参数：

- 基本参数：

- 电压测量范围：充电10mV～5V，放电0V～5V；最低放电电压0V

- 电流量程范围：2μA~100mA

- 输入阻抗：≥1MΩ

- 通道数量：独立8通道

- 测试精度：

- 分辨率：AD ≥16bit，DA ≥12bit

- 电压/电流精度：±0.02%~±0.05%FS

- 电流响应时间：≤15ms

- 数据记录频率：≤10Hz

- 充放电转换时间：≤50ms

- 最小记录间隔：≤100ms

- 测试功能：

- 充电模式：恒流充电、恒压充电、恒功率、直流内阻、倍率充电

- 放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电

- DCIR测试：支持

- 循环次数：≥50000

- 嵌套循环：5层

- 电池温度循环试验机（高低温循环试验箱）参数

配置：

电池温度循环试验机  1台

- 托盘                3个

胶塞                2个

技术参数：

- 应用范围：用于电池组安全测试，模拟高温、低温环境变化下的安全性能；

- 温度范围：-70～+150℃；

- 有效容积：≥100L；

- 温度波动度：≤±0.5℃；

- 温度偏差：≤±2.0℃；

- 温度均匀度：≤±2.0℃；

- 升温速率：-40℃→+75℃，3~5℃/min 全程平均（非线性空载，测试环境温度 ≤25℃）；

- 降温速率：+75℃→-40℃，1~3℃/min 全程平均（非线性空载，测试环境温度 ≤25℃）。

- 电化学工作站（交流阻抗测试仪）参数

配置：

电化学工作站    1台

- 电源线          1条

技术参数：

- 结构：2/3/4 电极结构；

- 最大电位范围：不小于±6.5V；

- 最大电流范围：不小于±250mA；

- 槽压：不小于±13V；

- 电位仪上升时间：< 1μs；

- 恒电位仪带宽：1MHz（-3dB）；

- 所加电位准确度：≤±2mV，±0.01%满量程；

- 测量电流范围：±10pA 至 ±0.25A。

- 参比电极输入带宽：10MHz；

- ADC分辨率：16 位分辨；

- i-t 的最小采样间隔：≤0.1ms；

- 交流阻抗：10μHz~ 3MHz；

- 可测量功能（30+种）：包含CV、LSV、EIS、GITT等。

- 比表面积及微孔分析仪（微孔分析仪）参数

配置：

仪器主机               1台

机械真空泵             1台

杜瓦杯（3L）           1个

真空原位脱气炉         1个

减压阀                 3个

微孔标样               1瓶

样品管(5 mL含填充棒)   12套

样品管架               1个

恒温水浴系统           1套

样品管清洗器           1套

技术参数：

- 测试范围：比表面积0.0005 m2/g以上，孔径0.35 nm-500 nm；

- 测试精度：BET比表面积测试RSD≤1.0%，平均孔径（微孔）重复精度≤0.02 nm；

- 测试气体：非腐蚀性气体（如N2、Ar、H2、CO2等）；

- 测试通量：≥3个微孔站；

- 分析模型：BET比表面积，BJH法孔容孔径分布，吸附热理论模型等；

- 真空系统：配备机械真空泵和涡轮分子泵；

- 脱气温度：室温至400℃，精度优于±0.5℃；

- 脱气防抽飞：具有脱气防抽飞功能；

- 饱和蒸汽压测试：具有饱和蒸汽压测试站，可实时测试。。

- 真密度测试仪参数

配置：

真密度测试仪主机    1台

专用分析软件        1套

减压阀              1个

电源线              1根

通讯线              1根

样品池              2支

标准铝柱            1个

校验瓷球            3个

技术参数：

- 测试内容：真密度、孔隙率；

- 测试精度：精确度≤±0.04% ，重复性≤±0.02% ，分辨率≤0.0001 g/mL；

- 测试方法：气体膨胀法；

- 测试通量：≥1站。