1、 化学发光凝胶成像仪
配置：
主机一套：
1.制冷CCD相机，
2.暗箱装置
3.LED白光灯（冷灯）
4.紫外模块
5.大于等于5孔自动滤光片轮
6.多功能图像软件
[bookmark: _GoBack]技术参数：
1. 制冷CCD相机
1.1 灰度值：≥16 bit
1.2 分辨率：≥2688×2200
1.3 像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm
1.4 制冷温度：≤-20℃
1.5 像素合并：1×1, 2×2, 4×4,
1.6 量子效率：≥75%@600nm
1.7 高品质广角定焦镜头，超大光圈，曝光速度快
2.暗箱及光源
2.1 全新设计暗箱，确保密闭，防止漏光
2.2 核酸、WB双层样品台分离（内部双层可调节），感应式开关门控，防止紫外灼伤
2.3 样品台配备高强度UVB紫外LED透射光源 
2.4 全自动5孔滤光片轮，配备590nm滤光片
2.5 配备透射白光板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像
2.6成像视野：≥18cm×15cm。
3.软件
3.1 系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件。
3.2 软件支持中英文双语操作。
3.3 图像获取软件可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照。
3.4 图像获取软件具有单张自动曝光功能，根据样品发光强度自动选择合适的曝光时间。
3.5 图像获取软件具有累积曝光和多张曝光功能，可根据实验需求自由选择。
3.6 图像获取软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确。
3.7 图像分析软件支持调节图片灰度值，获取更加清晰的目的靶标。
3.8 设备自动保存使用记录及使用状态，自动保存拍摄结果至本地电脑，符合GLP规范。
3.9软件可实现彩色Marker拍摄功能，彩色marker和化学发光条带自动整合，查看更直观。

2、 荧光定量PCR
配置：
1.实时荧光定量PCR仪主机1台（需要制造商原厂包装全新仪器）； 
2. PCR系统分析软件1套，后期支持免费升级；
技术参数：
1.检测通量：支持单项目最大96通量检测；
2.软件功能：操作系统Win10,接口类型以太网、USB，具备分析功能、报告自定义功能、资源共享功能、故障管理及可导出CSV、Excel、TXT等格式
3.荧光信号通路：4荧光通道数，F1（FAM, SYBR, Green I，SYTO 9）；F2(HEX, VIC, CY3); F3(ROX, TAMRA-red); F4(CY5, Quasar-670)
4.光源：高亮长寿命免维护LED光源
5.动态范围：1~1010 Copies
6.光学检测模块：无荧光边缘效应
7.模块控温范围：4.0～99℃
8.荧光线性：r≥0.990，样本线性：r≥0.995 ，样本检测重复性CV≤1%
9.升/降温速率：最大升温速率≥3.6℃/s，最大降温速率≥3.6℃/s
10.精准控温：温度准确性≤0.3℃，温度均匀性误差±0.5℃
11.具有特殊温度设置功能：支持多种PCR类型，如标准、梯度、降落以及长片段PCR等；

3、 电感耦合等离子体发射光谱仪
配置：
电感耦合等离子体发射光谱仪主机：1套
冷却循环水：1套
耐高盐无机专用进样系统（包含炬管、中心管、泵管、雾化器、雾化室和相关管线）：1套
耐氢氟酸专用进样系统（包含炬管、中心管、泵管、雾化器、雾化室和相关管线）：1套
内标加入器1套
电脑打印机：1套
波长校正液：1套
自动进样器（≥180位）1套
14mL样品管（1000个/包）1包
ICP-OES的软件包1套
相关软件包：1套
配套各类泵管（12根/包）：8包
进样管：3米
配套排风管和风速表
稳压电源（10KV） 1台
技术参数：
1、环境条件要求
1.1温 度：15℃～30℃； 相对湿度：20%-80%；对使用环境无其它特殊要求；
1.2其它要求：电源：220V±10％，50Hz交流电。
2、仪器总体要求
全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，采用最新设计技术先进，灵敏度高，能分析大于70种元素含量，运行消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动气路控制。
3、性能指标
3.1进样系统
3.1.1矩管、中心管：耐高盐、耐氢氟酸材料。
3.1.2雾化器：耐氢氟酸雾化器。
3.1.3雾化室：耐氢氟酸雾化室。
3.1.4蠕动泵：≥3通道系统，≥12滚轮高精度系统，泵速连续自动可调。蠕动泵具有智能快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。
3.1.5具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。
3.1.6耐酸、耐高盐进样系统：可以耐受 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4；20% (v/v) HF以及25%的高盐样品。
3.2气路系统：全部具有流量计自动控制系统
3.2.1等离子气流量：范围8－20L/min或更优，精度≤1 L/min，连续可调。
3.2.2辅助气流量：范围0－2.0L/min或更优，精度≤0.1 L/min，连续可调。
3.2.3雾化气流量：范围0－2.00L/min或更优，精度≤0.01 L/min，连续可调。
3.2.4深紫外区吹扫气：具体高速吹扫和低速吹扫多档可选。
3.2.5额外辅助气：支持有机加氧气等。
3.3等离子体
3.3.1高频发生器频率：40.68MHz或27.12MHZ。
3.3.2 RF发生器：自激式固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计。
3.3.3 RF功率范围：750-1400W或更宽，≤10W连续可调。
3.3.4等离子体观察方式：垂直矩管双向观测（径向+轴向）。
3.3.5等离子体可视系统：配置等离子体可视系统，或等离子体观测窗，方便查看等离子体和中心管的状态。
3.4光学系统
3.4.1单色器：中阶梯光栅，石英棱镜二维色散系统，高能量。
3.4.2光室：带精密动态波长稳定校正功能光室。仪器冷开机时间≤30分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间。
3.4.3波长范围：167-785nmnm或更宽。
3.5检测器
3.5.1带高效半导体制冷的CID或CCD固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，非破坏性读取。
3.5.2冷却系统：高效半导体制冷。
3.5.3最小积分时间≤1s，积分时间连续可调。
3.6分析软件
3.6.1软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。
3.6.2背景校正功能：具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术。
3.6.3具有自带≥3万条以上谱线的谱线库。
3.6.4具有多元素谱图同时显示功能，至少能同时显示10个元素以上。
3.6.5具有谱图叠加功能显示每个像素点，同一个元素不同样品可以同时显示。
3.6.6具有测量结果的交叉表报告功能，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式。
3.7分析性能
3.7.1样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；
3.7.2 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）。
3.7.3精密度：测定1ppm或5ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。
3.7.4稳定性：测定1ppm或5ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD≤1.0%。

4、 微波消解仪
配置：
1、微波消解系统主机（含进程灯光识别系统） 1套
2、主机上带有触摸屏操作系统 1套
3、全罐底面双红外温度控制系统 1套
4、全罐压力监控系统 1套
5、灯光识别系统 1套
6、消解罐组件 1套（16位消解罐转子1套，可单独拆卸成不少于对应的内罐数量外罐10个（宇航复合纤维材料外罐压力≥10000psi），容积100mL消解内罐10个，TFM消解弹片10个，PTFE-TFM消解罐盖子10个）
7、火焰报警系统（明火验收作为标准）  1套
8、配套赶酸器 1台
技术参数：
1.	样品前处理系统-微波消解仪
1.1.	应用范围
主要用于实验室中各种样品的消解前处理，为原子吸收（AA）,等离子发射光谱（ICP），ICP-MS等制备样品。用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、油产品、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品前处理即样品消解，保证安全及样品的数据有效、完整。
1.2.	技术要求
工作条件：电源：220V±10%,环境温度：15～30℃
1.3.	仪器性能及参数
1.3.1.	为确保设备的先进性，产品需为全自动微波消解产品。
1.4.	主机设计：
1.4.1.	微波源采用专业磁控管设计，单磁控管输出功率1200W，微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀，主机配备微波放大系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，确保化妆品等难溶样品消解完全，单向循环晶体，吸收体保护，具有微波电磁过载安全装置，微波空载发射时仪器无损坏，微波磁控管终生保修。
1.4.2.	主机配备接口，采用至少6个USB接口（为保证可同时使用，所有接口需与主机为一体化，不允许外接线），可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少1个以太网网口（为保证可同时使用，所有接口需与主机为一体化，不允许外接线），可实现在线维修，传导数据，视频教程等,可配制标准键盘可实现样品名称等快速输入。
1.4.3.	主机和控制终端为专业一体化，直接主机仪器屏幕显示实验过程数据，仪器正面防爆门有透明可视窗口可以观察腔内实验变化，仪器内置防腐涂层电容式触摸控制屏，TFL-LED(800×600)彩色，采用开放式操作平台，结合触摸屏技术实现一键式消解,中文操作界面,内置EPA、GB等通用方法, 内置影音系统，双声道扬声器结合内置中文视频培训教程和帮助文件,方便用户应对操作人员变化等情况,内置一键式消解模式和经典消解模式两种消解模式。主机显示温度曲线图，压力曲线图，功率曲线图，实时全罐温度曲线图及温/压双曲线图。
1.4.4.	非接触红外温度控制系统可以检测所有反应罐的温度（≥16个），底面红外传感器不受液面高度影响，检测范围0-330℃，精度1℃。此外，该红外温度控制系统可独立工作，光路可相互校准，符合NIST标准。
1.5.	操作系统：
1.5.1.	每批可同时处理的高压密闭样品（最高温度≥ 300℃，最高压力≥2200psi, 内罐容积≥110mL）数目应≥12位，消解过程中转盘采用圆形环绕模式，360°同向连续旋转或交替式往复旋转两种模式。
1.6.	控制系统：
1.6.1.	灯光识别系统，可通过微波腔内灯光信号变化反馈反应阶段和反应状况，微波腔体≥66L。316级全不锈钢腔体，多层防腐耐高温特氟龙涂层。
1.6.2.	压力控制系统：监控所有压力罐内的压力变化，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，检测精度：± 0.01bar。
1.6.3.	全自动消解罐智能识别控制系统：同一键式操作系统结合，实现自动消解
1.6.4.	传感器数量：6套（温度，压力，罐体识别，风量，进程识别，溶剂泄漏），具有溶剂泄露安全检测和排风量安全检测装置，并可使用标准有机溶剂进行灵敏度标定（提供标定方法），具有压力监控系统和超压保护装置。
1.7.	消解罐组件： 
1.7.1.	内罐材质：不含任何PTFE添加的高纯TFM材料，无任何金属材质的零部件，为降低做样过程中的样品空白值，要求消解内罐（包含罐体，内塞，内盖）可以泡酸清洗。内罐容积≥110mL，消解盖需不含有金属材质垫片等，内罐最高温度≥300℃，最高压力≥2200psi；
1.7.2.	外罐材质：宇航复合纤维材料，外罐终身免费保修保换。杜绝使用金属材质外罐发生电弧打火的安全隐患，外罐可单独拆卸成不少于对应的内罐数量且可独立更换，最大耐压10000psi，最大耐温600℃；
1.7.3.	消解罐最大批处理量≥12个样品/批。（300℃/≥1800psi/内罐容积≥110mL）；
1.7.4.	消解罐盖子：反应罐盖子采用一体化设计，不能使用任何微波反射材质，如金属和合金材质，自带强回弹凹型密封。
1.7.5.	消解转子为分体式设计：转子和外罐均可单独拆卸，外罐可单独拆卸成不少于对应的内罐数量，转子材质为TFM，为保证微波可穿透的特性，拒绝使用金属及合金等材质，独立转子可拆卸清洗，消解外罐可单独更换。
1.8.	 配置清单：
微波消解系统主机（含进程灯光识别系统） 1套
主机上带有触摸屏操作系统（无需外接） 1套
仪器正面防爆门安全观测窗口 1个
仪器内置动态视频教学系统 1套
全罐底面红外温度控制系统 1套
全罐压力监控系统 1套
灯光识别系统 1套
消解罐组件 1套（16位消解罐转子1套，可单独拆卸成不少于对应的内罐数量的宇航复合纤维材料外罐≥10个（宇航复合纤维材料外罐压力≥10000psi），容积110mL消解内罐≥10个，TFM消解弹片≥10个，PTFE-TFM消解罐盖子≥10个）
火焰报警系统（明火验收作为标准）  1套
配套赶酸器  1套



5、 外泌体提取纯化系统
配置：
1. 外泌体/外囊泡提纯设备主机1台(含提取、纯化、浓缩与除菌单元）；
提纯系统主机：1台；
电子秤：1台；	Comment by kjt: 缺乏具体规格或参数要求
破壁机：1台；
小冰箱：1台；
除渣机：1台；
2. 外泌体/外囊泡检测系统1套；
3. 冷冻干燥机1台；
4. 备用配件与耗材：
植物囊泡专用提取、纯化、浓缩、除菌和检测耗材包；
其他来源的外泌体专用提取、纯化、浓缩、除菌和检测耗材包。
技术参数：
全自动外泌体/外囊泡提取纯化系统
1、仪器总体要求
1.1投标厂商所投产品为当前最高型号的设备，并须注明所提供设备的具体型号；	Comment by kjt: 表述方式是否合适？
1.2.要求包含以下核心部件
1.2.1实现样本中外泌体或外囊泡的分离、纯化与富集，并去除其他杂质；
1.2.2实现外泌体或外囊泡提纯过程中含量及纯度的快速检测；
1.2.3现外泌体或外囊泡产品的冷冻干燥。
1.3.仪器适用样本类型：植物汁液、细胞培养上清、细菌发酵液、体液等多种样本来源的外泌体/外囊泡。
2、工作条件：
2.1.工作温度：10℃~35℃；
2.2.工作湿度：20%～80%（无冷凝）；
2.3.电源：AC 220V±10%，50Hz；
2.4.工作环境：普通实验室环境，无需特殊配套设施。
3、技术参数：
3.1.外泌体/外囊泡提取纯化系统
3.1.1工作流程：一机多用途，支持提取、纯化、浓缩、除菌等功能；
3.1.2支持样本类型：植物汁液、细胞培养上清、细菌发酵液、体液等多种样本来源；
3.1.3耗材类型：支持灭菌后重复使用；
3.1.4处理体积：最小处理体积≤2L；最大处理体积10~20L；
3.1.5处理速度：最大处理速度≥10L/h；
3.1.6回收体积：可自定义收获体积（浓缩倍数）；
3.1.7外泌体回收率: ≥90%；
3.1.8杂蛋白去除率: ≥95%；
3.1.9污染防控：微生物限度：标配P系列无菌封闭式管路；低内毒素封闭式管路（标配P系列耗材管路）；支原体阴性封闭式管路（标配P系列耗材管路）；整机不锈钢材质外壳，管路耗材等可高压灭菌重复使用；
3.1.10软件系统：可自定义编辑提取、纯化、浓缩、除菌等方法，可存储1000个方法；
3.1.11保养维护：全自动仪器流体系统清洗维护，无需手动操作，包括管路与柱自动清洗等；
3.1.12屏幕显示：彩色液晶触摸屏，支持实时显示时间、提取、纯化、浓缩进程等信息，可独立使用。
3.2. 外泌体/外囊泡检测系统
3.2.1支持样本类型：植物汁液、细胞培养上清、细菌发酵液、体液等多种样本来源
3.2.2单次进样量范围：50 μL~1000 μL；
3.2.3检测灵敏度：≥1×10⁶ particles/mL；
3.2.4单样品测试时长30min以内；
3.2.5检测定量：精准定量（可与杂质分离，分离度>2.0）
3.2.6定量测量重复性：RSD≤3.0%；
3.2.7线性范围：线性回归的相关系数 (r)≥0.990。
3.3. 冷冻干燥机
3.3.1配置：主机+真空泵+干燥装置（多岐管型）；
3.3.2电源/功率:220V 50Hz，1.4/1.7kW；
3.3.3环境温度:≤25℃；
3.3.4冷阱温度：≤-80℃（空载）；
3.3.5极限真空度：≤1pa（空载）；
3.3.6冻干面积：0.18㎡ -0.27㎡；
3.3.7捕水能力：6 kg/24h；
3.3.8物料盘：规格240×20 mm（φ×h），4~6层；外挂冻干瓶：茄型瓶或圆柱形瓶，数量8个；
3.3.9除霜模式：电化霜。

6、 超低温冰箱

配置：
1.标配：主机、3层可调节不锈钢搁板、内门、外门、门锁、调平脚轮、检测孔、说明书1份、合格证1份、保修卡1份；
2.选配：温度记录仪、冻存架。

技术参数：
1. 立式，有效容积≥400 L；
2. 温度范围≥（-40℃~-86℃）；
3. 0.1℃精准控温；
4. 双工业压缩机，噪音≤52dB；
5. VIP隔热材料+PU（或无CFC高密度聚氨酯等）保温材料，双重绝热保温层≥90mm；
6. 断电报警72小时；
7. 宽电压208-240V。
